|  | SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA DIRETORIA ADMNISTRATIVA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTÃO DE BIOENGENHARIA |  |
| --- | --- | --- |

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

Bancadas de inox para Laboratório de Patologia

- OBJETIVO

  - Trata-se de aquisição de bancadas de inox AISI 304 a serem instaladas no Laboratório de Patologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU) para viabilizar o seu completo funcionamento.

- OBJETO

  - Aquisição de bancadas em aço inox AISI 304 conforme condições, descrição e exigências deste caderno de especificações.

  - Detalhamento do objeto:

    - As bancadas de inox, objeto desta licitação, serão instaladas no laboratório de patologia do HCU-UFU. Este laboratório é responsável pela análise e processamento de exames anatomopatológicos e citopatológicos que tem por objetivo auxiliar no diagnóstico e tratamento de pacientes do Sistema Único de Saúde;

    - O material das bancadas deverá ser de qualidade com comprovação em certificado emitido pela aciaria e em condições higiênico-sanitárias adequadas;

    - O objeto poderá ser entregue parceladamente;

    - O prazo máximo para entrega será de 30 dias.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

Entregar os produtos em boas condições, com acabamento conforme descrito (acabamento sanitário em todas as soldas e junções e acabamento superficial escovado), com áreas secas e molhadas, cubas, e disposições gerais conforme projeto anexo. Deverá ser apresentado certificado de qualidade do material emitido pelo fabricante (aciaria), atestando suas propriedades. Assim que declarado o licitante vencedor, o mesmo deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento.

- NORMAS E EXIGÊNCIAS

  - A Licitante Vencedora deverá arcar com toda a mão de obra, material, inclusive o transporte, a carga e descarga dos produtos, objeto deste caderno, devendo os mesmos estar inclusos nos preços ofertados;

  - Por se tratar de uma unidade hospitalar, cujo material será empregado em um laboratório, a qualidade do acabamento, deverá ser fina, de forma que não deixe fissuras, fendas, porosidade, espaço para incrustações de materiais líquidos e sólidos, rebarbas, pontas, de forma a resguardar a segurança dos profissionais, cumprimento das legislações vigentes

  - Os produtos deverão estar em conformidade com as condições, descrições e exigências deste Caderno. Caso haja discrepâncias, a Licitante Vencedora deverá realizar a troca imediata do produto;

  - Os produtos deverão obedecer ao Regulamento Técnico sobre os padrões microbiológicos para alimentos, segundo RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001;

  - A Licitante Vencedora deverá emitir documento fiscal hábil para cada fornecimento, que conterá assinatura do funcionário que receber, atestando que o fornecimento foi efetuado conforme requisitado;

  - A Gestão de Bioengenharia poderá solicitar à Licitante Vencedora a substituição imediata de qualquer produto, caso este não esteja em conformidade com os padrões estabelecidos;

  - A Licitante Vencedora deverá ter a presença de um representante da empresa no momento da conferência;

  - A Licitante Vencedora transportará, por conta e risco, o produto objeto desta licitação, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto do transporte.

  - A Licitante Vencedora deverá apresentar atestado de capacidade técnica/operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove e ateste que a licitante forneceu ou prestou serviços a outra empresa privada ou pública semelhante ao objeto desta licitação.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O julgamento será pelo menor preço por lote, pois há necessidade de todos os itens serem de um só fornecedor para garantir o mesmo padrão de qualidade, acabamento e uniformidade, tendo em vista que se trata de um mesmo local com vários ambientes onde os produtos serão instalados.

- ENTREGA

  - Local e horário

    - A Licitante Vencedora deverá entregar os itens no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Gestão de Bioengenharia situada à Av. Amazonas, s/nº, Bloco 6M, esquina com Rua Pedro Quirino da Silva.

    - Horário de recebimento: segunda à sexta-feira, das 7:30 às 11 e das 13 às 16h.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  - O recebimento dos itens deverá ser realizado em até 24h (vinte quatro horas) após a entrega.

  - Os itens serão conferidos somente com a presença representante designado pela Licitante Vencedora, devidamente identificado.

  - No ato do recebimento, procederá com a conferência de todas as especificações técnicas e de detalhamento da qualidade e acabamento do material.

  - Não será recebido os itens riscados, amassados, empenados, decorrentes do processo de fabricação ou transporte. Recomenda-se que os mesmos sejam acondicionados de adequada.

  - Os itens que não forem aprovados no ato do recebimento deverão ser recolhidos em até 24h (vinte quatro horas) e a Licitante Vencedora terá o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para substituição do(s) mesmo(s).

  - A Nota Fiscal será atestada somente após a conferência

- PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado após a entrega de todos os itens, após o atestamento da nota fiscal.

- DESCRIÇÃO DAS BANCADAS.

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 245x60x15cm, uma cuba em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 61x50x25cm. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 452x80x15cm, duas cubas em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas das cubas: 56x35x25cm cada. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 286x60x15cm, uma cuba em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 56x35x25cm. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 206x75x15cm, uma cuba em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 56x35x25cm. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 148x75x15cm, uma cuba em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 56x35x25cm. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 210x69x15cm, uma cuba em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 56x35x25cm. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 266x70x15cm, duas cubas em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 56x35x25cm cada. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 304x60x15cm, duas cubas em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 56x35x25cm cada. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 247x65x15cm, uma cuba em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 56x35x25cm. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 373x60x15cm, uma cuba em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 56x35x25cm. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo;

  - Bancada em aço inox AISI 304, chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades para enrijecimento (detalhe anexo), acabamento para soldas com padrão sanitário e acabamento superficial escovado. A bancada deverá ser enrijecida transversalmente com cantoneiras de aço inox AISI 304, chapa #14 (2 mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de comprimento longitudinal da mesma. Medidas da bancada: 140x60x15cm, uma cuba em aço inox AISI 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em todo o contorno com a bancada, adiamantar chapa de fundo da cuba, arredondar cantos para evitar acúmulo de material, acabamento das soldas com padrão sanitário, inclusive na interação com a bancada e acabamento superficial escovado. Válvula americana de aço inoxidável com conexão de saída de 3.1/2". Medidas da cuba: 35x35x25cm. Os materiais empregados deverão conter certificado de qualidade de fabricação indicando o tipo de aço inox e será inspecionada por pessoal interno qualificado. Detalhamento e disposições de área seca e área molhada de acordo com arquivo anexo.

- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE CADERNO

  - Gestão de Bioengenharia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, qualquer dúvida poderá ser sanada pelo fone: 34.3218-2171 Ramal 34, Engenheiro Mecânico, Rodrigo Santos Gonçalves.

Eng.Rodrigo Santos Gonçalves

Responsável pelas Especificações

André Luiz Gomes Penido

Diretor de Serviços Administrativos

Uberlândia, 1 de março de 2016