Caderno de Especificações

Especificações: Ultrapurificador de água - Próprio para obtenção de água Tipo I garantida por um processo de monitoramento contínuo.

Ultrapurificador de água - Próprio para obtenção de água Tipo I garantida por um processo de monitoramento contínuo – equipamento necessário para produção de água ultrapura para o uso do cromatógrafo nos cursos técnico em Controle Ambiental e Meio Ambiente.

Características Gerais:

Ultrapurificador de água - próprio para obtenção de água tipo I garantida por um processo de monitoramento contínuo. Alimentação: tensão elétrica – 220 VAC. Capacidade: reservatório interno de 12 litros, com reservatório externo de 10 litros; vazão de serviço: 60 litros por hora.

Características Técnicas Integrantes do Equipamento:

- Ultrapurificador de água - Próprio para obtenção de água Tipo I garantida por um processo de monitoramento contínuo. Atende as normas:

- Alimentação: Tensão elétrica – 220 VAC.

- Capacidade: Reservatório interno de 12 litros, com reservatório externo de 10 litros.

- Vazão de serviço: 60 litros por hora

- Dimensões: 340 X 510 X 680 mm (LxAxP)

- Peso em funcionamento com tanque cheio: 40 Kg

- Grau de Pureza da água servida:

- Resistividade: 18,2 Mohm.cm a 25ºC

- Condutividade: 0,054 μS/cm a 25ºC

- TOC: < 3 PPB

- Bactérias heterotróficas: < 0,1 UFC/mL

- Partículas menores que 0,05um < 1 partícula/ml

- Endotoxina: < 0,125 EU/ml (<0,001EU/ml com filtro apirogênico), Acompanha o equipamento:

- 2 unidades de MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA DOW-FILMTEC,

- 8 unidades de REFIL DEIONIZADOR 10 LINHA E ULTRA CLEAN,

- 4 unidades de REFIL CARVAO ATIVADO GRANULADO,

- 2 unidades de SOLUCAO BP 600 250ML,

- 1 caixa de BOB PAPEL TERM 57X19MT 1V BCO -12 UM,

- 2 unidades de LAMPADA UV PARA OXIDAÇÃO DE CARBONO ORGANICO COM COMPRIMENTO DE 165 MM.

Obrigações do Fornecedor:

- Atender as normas:

  - ASTM - Tipo I;

  - NCCLS – Tipo I;

  - USP - PW e WFI;

  - ISO 3696 – Tipo I;

  - CTLE-04 INMETRO

- O fornecimento deverá contemplar a instalação do equipamento e o treinamento.

Descrição do local de instalação e treinamento do sistema:

- Laboratório do Curso Técnico em Controle Ambiental e Meio Ambiente – Endereço: av. Amazonas s/n - Bloco 4K- Sala 4K204, Campus Umuarama. Uberlândia/MG, CEP: 38400-902. Telefone: (34) 3225-8465, procurar Professor Dr. Douglas Queiroz Santos, e-mail: quimicodouglas@yahoo.com.br.

Responsável pelo Caderno de Especificações:

- Professor Dr. Douglas Queiroz Santos,SIAPE:02539261

e-mail: quimicodouglas@yahoo.com.br Telefone para contato:(34)3225-8465