# PROJETO BÁSICO: CROMATÓGRAFO DE ÍONS COMPACTO PARA DETERMINAÇÃO DE ÂNIONS, para o Laboratório do Curso Técnico em Controle Ambiental da Escola Técnica de Saúde situada no campus Umuarama na Universidade Federal de Uberlândia.

1-OBJETO: cromatógrafo de íons compacto para determinação de ânions, com sistema de supressão química e colunas cromatográficas, conforme descrição técnica e detalhamento do presente projeto básico e com instalação e treinamento operacional no laboratório da UFU - AV Amazonas, S/N°, Campus Umuarama, Bloco 4K, SALA 4K 204, Laboratório do Curso Técnico em Controle Ambiental.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO: Para elaboração desta proposta, foram obtidas informações técnica pelo Proposto responsável da área.

2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Escola Técnica de Saúde ESTES/UFU no endereço: av. Amazonas s/n - Bloco 4K- Sala 4K204, Campus Umuarama. Uberlândia/MG, CEP: 38400-902. Telefone: (34) 3225-8465, procurar Professor Dr. Douglas Queiroz Santos, e-mail: quimicodouglas@yahoo.com.br.

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cromatógrafo de íons compacto para determinação de ânions

Características Técnicas

2.2.1- Gabinete isolado eletronicamente, com compartimento para uma coluna inteligente de até 300 mm de comprimento. Todas as tubulações devem ser construídas em material polimérico (PEEK-poliéter-éter-cetona), de alta resistência química a solventes orgânicos e soluções corrosivas (pH de 0 a 14), sem componentes metálicos por onde passam o eluente e a amostra, garantindo uma análise livre de contaminantes metálicos. Deve possuir uma válvula de injeção de seis vias com acionamento elétrico controlado pelo software e loop de injeção ajustável pelo usuário de volume 1,5 a 1000 L, operando em pressão máxima de 35 MPa e com tempo de atuação de 100 mS. O detector deve ser do tipo inteligente com reconhecimento automaticamente pelo software, sem necessidade de utilização de ferramentas. A comunicação do equipamento com o software deve ser via interface USB. O cromatógrafo de possui garantia de 3 anos do fabricante.

2.2.2 -Bomba de alta pressão – 1 unidade

Bomba produzida em PEEK, com partes em contato com líquidos totalmente livre de metais. Deve possuir dois pistões sincronizados que garantam a redução do ruído e pulsação. Capacidade de bombear líquidos a uma vazão constante 0,001 a 20 mL/min com desvio menor que 0,1%, em uma faixa de 0 a 35 MPa de pressão. Deve apresentar dispositivo de desligamento do sistema, quando os limites de pressão selecionados são ultrapassados, e válvula de purga para eliminação de bolhas de ar que possam estar no sistema. Operação da bomba deve ser isenta de gás auxiliar. Deve possuir sistema inteligente com reconhecimento automático de todos os parâmetros e monitoramento de todas as ações através do software.

2.2.3 - Detector de condutividade – 1 unidade

Detector de condutividade que atua nas faixas de condutividade de 0 a 15000 uS/cm com ruído <0,1 nS a 1 uS/cm. Possui tecnologia DSP (digital signal processing), sem necessidade de troca de escala de condutividade, analisando em altas e baixas concentrações (no range – sem escalas).  Sistema inteligente, com reconhecimento e monitoramento dos parâmetros via software. O bloco do detector deve apresentar isolamento do tipo "gaiola de Faraday", que garante a eliminação de interferências eletromagnéticas próximas ao equipamento e pré-amplificação do sinal para envio ao módulo. Deve possuir controle de estabilidade de temperatura de 20 a 50°C, com incrementos de 5°C, e precisão menor que  0,001°C. O volume da célula de condutividade é de 0,8 µL. Linearidade eletrônica < 0,5%. Ruído eletrônico < 0,1 nS/cm. Ruído linha de base < 0,2 nS/cm com a coluna. Resolução 0,0047 nS/cm.

2.2.4 - Sistema de supressão química – 1 unidade

Possui a função de reduzir a condutividade dos eluentes de ânions e aumentar o sinal dos analitos. Deve ser resistente a soluções aquosas de solventes orgânicos polares e ser com regeneração química externa. Deve ser capaz de trabalhar em regimes de gradiente e isocrático. O processo de supressão deverá ser  realizado por um cartucho que contém 3 canais preenchidos com resina de troca catiônica.  Um dos canais é utilizado na supressão enquanto dois ficam em regeneração, em paralelo com o fluxo de eluentes. Este módulo deverá ser  fornecido com um motor de passo que gira o cartucho trocando o canal saturado por um regenerado. Dispositivo deve possuir garantia de 10 anos.

2.2.5 - Software

Deverá controlar todas as funções do cromatógrafo através de interfaces com o microcomputador e todas as operações deverão ser independentes. Possibilidade de integração manual ou automática dos picos do cromatograma. Arquitetura cliente/servidor. Deve operar em todos os modos de rede.

Deve possuir: Guias para facilitar a programação, validação dos resultados e da performance do equipamento; ajuda on line e guias para facilitar as programações; flexibilidade de troca de layout para facilitar o usuário; possuir cálculos estatísticos.

Deve permitir: exportação de dados com possível conversão dos registros para formato AIA, figuras e tabelas de software matemático (Excel) e envio de dados para Microsoft Word; acompanhamento da vida útil da colunas inteligentes, informando número de injeções e horas trabalhadas; acompanhar intervalos de troca de colunas e pré-colunas; acompanhamento da vida útil de acessórios como filtros in-line, capilares, mangueiras, cartuchos, etc; acompanhamento da data de validade e eluentes e soluções regenerantes; acompanhamento dos intervalos de manutenção e validação de todos os componentes inteligentes (bombas de alta pressão e detectores de condutividade).

Deve operar em língua portuguesa e possuir atualização gratuita.

2.2.6 - Colunas Cromatográficas

Colunas cromatográficas inteligentes compatíveis com solventes orgânicos miscíveis em água (até 90% de solvente orgânico) com faixa de operação de pH 0 a 14. Possui chip de controle que armazena o número de injeções já realizadas e horas de trabalho. Ajuste automático dos parâmetros da bomba de alta pressão (fluxo e pressão). Indicação e monitoramento da fase móvel e da pré-coluna a serem utilizados.

Uma coluna cromatográfica para separação de ânions comuns e uma coluna de proteção.

Uma coluna cromatográfica para separação de cátions comuns e uma coluna de proteção.

Uma coluna cromatográfica para separação de cloreto e sulfato em etanol e uma coluna de proteção.

2.3. PRAZOS:

Fazer visita técnica no local com no máximo 48 horas de antecedência ao pregão.

3. JUSTIFICATIVA: A compra se faz necessária, pois não há, em nossa instituição, o Equipamento descrito no presente projeto e este será utilizado para aulas práticas do curso Técnico em Meio Ambiente e Controle Ambiental para quantificação de cátions e ânions.

4. METAS FÍSICAS: O objetivo deste projeto é a compra do Cromatógrafo de Íons Compacto Para Determinação de Ânions e sua instalação e treinamento operacional, em virtude da necessidade de melhorar a qualidade das aulas do Curso Técnico em Meio Ambiente e Controle Ambiental.

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO: a entrega deverá ser realizada após o pregão eletrônico referente ao que foi descrito neste termo e a instalação e treinamento operacional agendada por e-mail, no endereço eletrônico descrito no item 2.1, logo que possível.

6. VALOR ESTIMADO:

6.1. Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, em empresas especializadas, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

6.2. Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor referência:

| Item | Unid | Quant. | Descrição do Produto | Media Total por item |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peça | 1 | CROMATÓGRAFO DE ÍONS COMPACTO PARA DETERMINAÇÃO DE ÂNIONS, COM SISTEMA DE SUPRESSÃO QUÍMICA E COLUNAS CROMATOGRÁFICAS, CONFORME DESCRIÇÃO DO PROJETO BÁSICO E COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL NO LABORATÓRIO DA UFU - AV AMAZONAS, S/N°, CAMPUS UMUARAMA, BLOCO 4K, SALA 4K 204. | R$ 92.951,93 |

7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

7.1. DAS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PREGÃO: Os fornecedores interessados devem fazer visita técnica na Escola Técnica de Saúde, localizada na av. Amazonas s/n - Bloco 4K- Sala 4K204, Campus Umuarama, Uberlândia/MG, CEP: 38400-902. Telefone: (34) 3225-8465, procurar Professor Dr. Douglas Queiroz Santos, e-mail: quimicodouglas@yahoo.com.br

, informar o dia da visita, com no máximo 02 dias úteis antes da abertura do pregão.

7.2. DA LICITANTE VENCEDORA:

* Observar as Leis, Decretos, Portarias, Normas Federais, Distritais, Regulamentos, Resoluções e Instruções, Normativa aprovada no âmbito Universidade Federal de Uberlândia junto com a Escola Técnica de Saúde referendo ao Curso Técnico de Controle Ambiental.

* Serviços de instalação e treinamento ficarão a cargo da empresa vencedora da licitação, bem como todos os custos inerentes a esses serviços.

*Comprovação de visita técnica do local, referido no item 7.1.

7.3. DA UNIVERSIDADE: Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para o perfeito desenvolvimento da compra contratada.

8. RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Professor Dr. Douglas Queiroz Santos,SIAPE:02539261

e-mail: quimicodouglas@yahoo.com.br Telefone para contato:(34)3225-8465